Аппаратура измерения роторных вибраций типа ИВ-Д-СФ-3М

Аппаратура измерения роторных вибраций  ИВ-Д-СФ-3М  (далее – аппаратура) предназначена для измерения параметров вибраций  и частоты вращения ротора силовых агрегатов в непрерывном режиме.

Каждый измерительный канал ИВ-Д-СФ-3М осуществляет измерение роторных гармоник по параметрам вибрации: виброускорение, виброскорость, виброперемещение, при этом каждая из роторных гармоник измеряется по любому из указанных параметров независимо друг от друга.

ИВ-Д-СФ-3М обеспечивает:

-  следящий анализ вибрации с использованием узкополосных фильтров, управляемых сигналами от датчиков оборотов (ДО);

-  полосовой анализ вибрации в заданной набором фильтров полосе частот;

- спектральный анализ вибрации в заданной полосе частот с использованием платы адаптера (модуля) Е14-440 и ПК.

ИВ-Д-СФ-3М работает с использованием пьезоэлектрических вибропреобразователей, установленных на агрегате и выдающих сигналы, пропорциональные уровню вибрации в месте их установки, на входы блока электронного БЭ-40-4М, входящего в состав ИВ-Д-СФ-3М.

Количество каналов измерения в аппаратуре соответствует таблице 1.

Таблица 1

| Шифр аппаратуры | Количество вибропреобра-зователей в составе аппаратуры | Количество каналов измерений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Каждый канал измерения параметров вибрации может работать как в режиме следящего анализа (с использованием следящего фильтра), так и в режиме полосового анализа (с использованием полосового фильтра) |
| ИВ-Д-СФ-3М-3 | 3 | 12 |  |
| ИВ-Д-СФ-3М-4 | 4 | 16 |  |
| ИВ-Д-СФ-3М-5 | 5 | 20 |  |
| ИВ-Д-СФ-3М-6 | 6 | 24 |  |
| ИВ-Д-СФ-3М-7 | 7 | 28 |  |
| ИВ-Д-СФ-3М-8 | 8 | 32 |  |
| ИВ-Д-СФ-3М-9 | 9 | 36 |  |
| ИВ-Д-СФ-3М-10 | 10 | 40 |  |

ИВ-Д-СФ-3М имеет 3 канала измерения частоты вращения ротора, работающие от 3-х датчиков оборотов (в комплект аппаратуры не входят).

ИВ-Д-СФ-3М работает как автономно, так и совместно с персональным компьютером (ПК) при помощи установленного на нем программного обеспечения (ПО) разработки АО «Вибро-прибор».

При работе ИВ-Д-СФ-3М в автономном режиме измеряемые параметры отображаются на дисплее блока электронного БЭ-40-4М, при совместной работе с ПК – на экране монитора ПК.

При работе ИВ-Д-СФ-3М обеспечивает:

- установку рабочих режимов ИВ-Д-СФ-3М;

- отображение информации о рабочих режимах и значениях измеряемых параметров на дисплее блока БЭ-40-4М или экране монитора ПК с помощью ПО «Вибромониторинг»;

- установку коэффициента преобразования вибропреобразователя Кдв в соответствии с паспортом на вибропреобразователь;

- контроль любых гармонических составляющих вибрационного спектра контролируемого агрегата (далее – гармонических составляющих);

- одновременный контроль 4-х гармонических составляющих по каждому из вибропреобразователей с помощью следящих фильтров;

- автоматическую настройку на частоты контролируемых гармонических составляющих в каждом из каналов измерения;

- контроль вибрации по сигналам от каждого из вибропреобразователей в установленной полосе частот;

- установку постоянной времени измерения параметров вибрации (время усреднения) в диапазоне от 1 до 10 с;

- измерение амплитудного или среднего квадратического значения любого из установленных параметров вибрации:  виброускорения, виброскорости или виброперемещения;

- измерение частот контролируемых гармонических составляющих;

- выдачу сигналов с частотами, равными частотам датчиков оборотов;

- непрерывное отображение уровней вибрации в виде графиков и таблиц на экране ПК;

- регистрацию результатов измерений в базе данных;

- проведение спектрального анализа широкополосных сигналов  вибропреобразователей с выходов усилителей заряда  по всем измерительным каналам с отображением информации на экране монитора ПК с помощью ПО «Вибродиагностика».

ИВ-Д-СФ-3М имеет встроенную систему контроля для проверки ее работоспособности.

Пример построения каналов измерения вибрации в аппаратуре ИВ-Д-СФ-3М приведен ниже

ДВ1…ДВ10 – вибропреобразователи типа МВ, устанавливаемые на агрегате, см. пункт 2;

ДО1…ДО3 – датчики оборотов (в комплект поставки не входят);

БЭ-40-4М – блок электронный;

ПК - персональный компьютер заказчика

Для нормального функционирования ПК рекомендуется следующая минимальная конфигурация ПК:

- Персональный компьютер типа IBM-PC, процессор Intel Core i5;

- Объем оперативной памяти – 4Гб;

- Жесткий диск емкостью 500 Гб или более для хранения данных архива вибрации;

- Монитор 22” или более;

- DVD-RW привод;

- Принтер (или доступ к сетевому принтеру) для печати необходимых документов и протоколов;

- Клавиатура, мышь;

ПО - программное обеспечение АО «Вибро-прибор»: Конфигуратор, Вибромониторинг и Вибродиагностика.

ПО Конфигуратор и Вибромониторинг поставляются совместно с кабелем UTP-5e;

ПО Вибродиагностика поставляется совместно со жгутом «Диагностика» и с модулем Е14-440.

ПО «Конфигуратор» обеспечивает:

- подключение аппаратуры к локальной сети по интерфейсу TCP/IP;

- отображение в таблице текущих уровней вибрации и параметров ввода по каналам измерения контролируемого агрегата;

- изменение следующих характеристик по любому из каналов измерения аппаратуры:

- параметра контролируемой вибрации: виброускорение, виброскорость, виброперемещение;                                                                                         - значение контролируемой вибрации: амплитудное (АЗ) или среднее квадратическое (СКЗ);

- диапазона измерения;

- частотного диапазона;

- возможность  настройки на любые гармонические составляющие оборотов роторов контролируемого агрегата;

- загрузки/сохранение пользовательской конфигурации прибора в файл настроек;

ПО «Вибромониторинг» обеспечивает:

- отображение текущих уровней вибрации и параметров ввода по каналам измерения на графиках и в таблице;

- регистрацию текущих значений вибрации;

- сохранение любого интервала текущих измерений в файл архива;

- просмотр и администрирование текущих значений в файле архива.

ПО «Вибродиагностика» обеспечивает:

- расчет спектров мощности, плотности мощности, амплитудный и др.;

- усреднение спектров по n - реализациям;

- гармонический анализ (оценка амплитуды и фазы настраиваемого набора гармоник) в табличном и графическом представлении;

- построение траектории вектора вибрации на любом интервале входных данных;

- сохранение исходных сигналов и результатов обработки в текущем архиве;

- поддержка расписания событий для автоматического ввода, обработки и сохранения данных.

Технические характеристики каналов измерения аппаратуры ИВ-Д-СФ-3М приведены в описании типа к Свидетельству об утверждении типа средства измерений RU.C.28.001.A № 39435.

Для определения требуемого Вам состава аппаратуры ИВ-Д-СФ-3М необходимо заполнить таблицы 1…6

| 1 | Наименование и количество |
| --- | --- |
|  | шифр аппаратуры (определяется требуемым количеством датчиков) |  |
|  | количество требуемых комплектов аппаратуры |  |

Количество вибропреобразователей типа МВ и дополнительных жгутов указывается для одного комплекта аппаратуры

| 5 | Вибропреобразователи | Тип | Коэффи-циент преобразования, пКл/м∙с-2 | Частота установочного резонанса, кГц, не менее | Температура окруж. среды, ºС: от минус 60,0 до | Количество, шт. | Длина нагревостойкой части кабеля1, м | Длина теплостойкой части кабеля2, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Мет/рукав | Без мет/р. |
|  | Для необходимых Вам вибропреобразователей укажите их количество и длину кабеля (в металлорукаве или без него) | МВ-43-1 | 1 | 25,0 | 250,0 |  | нет |  |  |
|  |  | МВ-43-2 | 2 | 17,0 | 250,0 |  | нет |  |  |
|  |  | МВ-43-5 | 5 | 30,0 | 250,0 |  | нет |  |  |
|  |  | МВ-43-10 | 10 | 25,0 | 250,0 |  | нет |  |  |
|  |  | МВ-43-25 | 25 | 17,0 | 250,0 |  | нет |  |  |
|  |  | МВ-44-1 | 1 | 25,0 | 400,0 |  |  |  |  |
|  |  | МВ-44-2 | 2 | 15,0 | 400,0 |  |  |  |  |
|  |  | МВ-45 | 5 | 30 | 250,0 |  | нет |  |  |
|  |  | МВ-46 | 1 | 40 | 250,0 |  | нет |  |  |
|  |  | МВ-46…1(2) | 1 | 45 | 250,0 |  | нет |  |  |
|  |  | МВ-47 | 1 | 13 | 650,0 |  |  |  |  |

1  Длина нагревостойкой части кабеля выбирается из ряда:0,2; 0,24; 0,5; 0,6; 0,7; 1,04 м. Нагревостойкая часть кабеля используется только для вибропреобразователей МВ-44 и МВ-47.

2 Длина теплостойкой части кабеля выбирается из ряда: 0,15; 0,35; 0,5; 1,0; и далее до 15 м с шагом 0,5 м

| 3 | Дополнительный жгут к вибропреобразователям типа МВ в металлорукаве или без него |
| --- | --- |
|  | Выберите длину дополнительного жгута1 из имеющегося ряда, проставив в клетке под соответствующей длиной необходимое Вам количество (шт.) и наличие металлорукава (+/-). |
|  | длина, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество, шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наличие металлорукава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 - Длина дополнительного жгута выбирается из ряда: 1,0 ... 60,0 м с шагом 1,0 м.

| 4 | Выходные сигналы в САУ |
| --- | --- |
|  | Укажите любым знаком, требуемые выходные сигналы, пропорциональные измеренным значениям параметров вибрации. | Постоянный ток | 4–20 мА |  |
|  |  | Напр. пост. тока | 0–5 В |  |

| 5 | Требуемое ПО1 | Вибромониторинг2 | Вибродиагностика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | укажите любым знаком |  |  |

1ПО «Конфигуратор» поставляется совместно с кабелем UTP-5e  в  каждом  комплекте  аппаратуры

2 ПО «Вибромониторинг» поставляется совместно со жгутом «Диагностика» и платой адаптером Е14-440.

| 6 | Обратная связь |
| --- | --- |
|  | Укажите свои координаты. | Организация |  |
|  |  | ФИО исполнителя |  |
|  |  | Телефон |  |
|  |  | Факс |  |
|  |  | e-mail |  |
|  |  | Дата заполнения |  |

При возникновении трудностей в заполнении бланка заказа звоните:

Тел.: 8(812) 369-69-90, (ГАЗ) 783-33-555

Заполненный бланк заказа необходимо отправить по адресу: info@vpribor.spb.ru, gmg@vpribor.spb.ru или lvs@vpribor.spb.ru